| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGYAND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 22291─ 2020 (Проект RU, первая редакция) |

СТЕКЛО КВАРЦЕВОЕ.

Метод определения химической устойчивости

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2020

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН	Акционерным обществом «Институт стекла», Техническим комитетом по стандартизации ТК 41 «Стекло»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 			№			)

За принятие проголосовали

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 |  | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 |  | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 22291─83

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Сущность метода	3

4 Общие требования	3

4.1 Требования безопасности	3

4.2 Требования к условиям проведения испытания	4

5 Средства измерений, аппаратура, реактивы и растворы	4

6 Подготовка к испытанию	5

6.1 Отбор образцов	5

6.2 Подготовка пробы	6

7 Проведение испытания	7

8 Обработка результатов	7

9 Оформление результатов испытания	8

Приложение А (рекомендуемое) Пример записи результатов определения химической устойчивости	10

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ   СТАНДАРТ

СТЕКЛО КВАРЦЕВОЕ

Метод определения химической устойчивости

Silica glass. The method for determination of chemical stability

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения химической устойчивости к различным агрессивным средам: органическим и неорганическим кислотам (кроме фтористоводородной и ортофосфорной кислот), щелочам и т.д. кварцевого стекла и изделий из него

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.0.00490 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.00491 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.01979 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.00983 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 450─77 Кальций хлористый технический. Технические условия

ГОСТ 1770─74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2310─77 Молотки слесарные стальные. Технические условия

ГОСТ 6613─86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 6709─72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 8680─73 Трубы из прозрачного кварцевого стекла

ГОСТ 9147─80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 12026─76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 14919─83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18300─87) Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 19908─90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия

ГОСТ 23932─90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ 25336─82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 28498─90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ OIML R 76-1─2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ OIML R 111-1─2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 и М3. Часть 1. Метрологические и технические требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by), или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

3 Сущность метода

Сущность метода состоит в определении отношения потери массы образца определенного гранулометрического состава после обработки его в агрессивной среде в течение заданного времени при заданной температуре к массе того же образца до обработки его в агрессивной среде, выраженного в процентах.

4 Общие требования

4.1 Требования безопасности

4.1.1 Определение химической устойчивости кварцевого стекла и изделий из него следует проводить с соблюдением требований безопасности, изложенных в соответствующих стандартах на реактивы и методы приготовления растворов.

4.1.2 При выполнении испытаний необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- испытания должны проводиться в специально оборудованной лаборатории;

- все работающие в лаборатории должны быть обеспечены необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты

- не допускается попадание реактивов на кожный покров и слизистые оболочки;

- электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019;

- организация обучения персонала безопасности труда по ГОСТ 12.0.004;

- помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009;

- помещение лаборатории должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

4.1.3 Для выполнения работ в лаборатории должна быть разработана и утверждена в установленном порядке Инструкция по технике безопасности.

4.1.4 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям гигиенических нормативов) или других документов, утвержденных в установленном порядке.

4.2 Требования к условиям проведения испытания

4.2.1 Температура воздуха в помещении, относительная влажность и давление должны соответствовать нормам, установленным для них в нормативных документах и технической документации по эксплуатации приборов и оборудования, условиям хранения растворов, реактивов, если нет других указаний.

4.2.2 Если не установлены требования к условиям проведения испытания, то контроль проводят в специально оборудованном помещении при температуре окружающего воздуха (20±5)  С. Перед проведением испытаний образцы стекла выдерживают в лаборатории для проведения испытаний при указанной температуре не менее 4-х часов, если нет других указаний изготовителя стекла. Изготовители стекла имеют право проводить анализ сразу.

Освещенность рабочего места при проведении испытания должна быть не менее 300 лк.

4.2.3 Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов и лабораторной посуды по качеству не ниже указанных.

5 Средства измерений, аппаратура, реактивы и растворы

5.1 Для проведения испытания применяют:

- бюкса по ГОСТ 25336;

- весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1;

- воронка стеклянная по ГОСТ 23932;

- колбы 1(2)-250 по ГОСТ 1770;

- колбы Кн-2-250 по ГОСТ 23932, ГОСТ 25336;

- молоток по ГОСТ 2310;

- набор гирь по ГОСТ OIML R 111-1;

- набор сит по ГОСТ 6613;

- палочка из кварцевого стекла по ГОСТ 8680;

- печь муфельную с терморегулятором, обеспечивающую:

- температуру нагрева до 1000 оС;

- поддержание температуры с погрешностью ± 10 оС;

- стакан стеклянный по ГОСТ 23932, ГОСТ 25336;

- термометр по ГОСТ 28498;

- тигли из кварцевого стекла ГОСТ19908;

- тигли фарфоровые ГОСТ 9147;

- холодильник по ГОСТ 25336;

- цилиндр стеклянный мерный по ГОСТ 1770;

- шкаф сушильный, обеспечивающий:

- температуру не менее 150 оС;

- поддержание температуры с погрешностью ± 2 оС;

- электроплитку по ГОСТ 14919;

- эксикатор по ГОСТ 25336, ГОСТ 23932;

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709;

- кальций хлористый по ГОСТ 450;

- спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300;

- бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

6 Подготовка к испытанию

6.1 Отбор образцов

6.1.1 Количество образцов для испытания указывают в нормативной документации на кварцевое стекло и изделия из него

6.1.2 От изделия из кварцевого стекла или образцов кварцевого стекла для испытаний откалывают куски любой формы общей массой не менее 100 г от различных участков изделия или образца.

6.1.3 Полученные куски кварцевого стекла (далее – образцы) обмывают дистиллированной водой по ГОСТ 6709, протирают этиловым спиртом по ГОСТ  18300.

6.2 Подготовка пробы

6.2.1 Для приготовления пробы образцы кварцевого стекла разбивают с помощью молотка (или другого инструмента для измельчения стекла) на куски. При этом используют защитные очки и соблюдают правила безопасности при работе со стеклом. Отбирают куски размером не более 5 мм и растирают пестиком в агатовой или кварцевой ступке до зерна размером около 0,5 мм.

Допускается использовать ступку, изготовленную из других износостойких материалов (мрамор, гранит и т.д.).

6.2.2 Полученные зерна просеивают через набор сит с номинальным размером стороны ячеек 063 и 04 мм. Зерна, не прошедшие через сито с номинальным размером стороны ячеек 063, дополнительно растирают в ступке и вторично просеивают, повторяя эту операцию до полного прохождения зерен через сито.

6.2.3 Зерна, прошедшие через сито с номинальным размером стороны ячеек 063 мм и задержавшиеся на сите с номинальным размером стороны ячеек 04 мм, тщательно отсеивают от пыли и мелких частиц, встряхивая сито вручную в течение 15 мин. Масса остатка на сите с номинальным размером стороны ячеек 04  мм должна быть не менее 25 г.

6.2.4 Для окончательного удаления пыли, полученную зерновую пробу фракции 04 – 063 мм помещают в химический стакан вместимостью от 50 до 100 см3 и промывают этиловым спиртом декантацией до получения прозрачного слоя жидкости над поверхностью пробы. Каждую порцию пробы декантируют четыре-пять раз (спирт после декантации сливают в общий сосуд и регенерируют).

6.2.5 Отмытую пробу высушивают в стеклянной бюксе вместимостью 50 см3 в сушильном шкафу при температуре (120 ± 20) оС в течение 60 мин до достижения постоянной массы. Высушенную пробу вместе с бюксой охлаждают в эксикаторе над хлористым кальцием до температуры (20 ± 5) оС и взвешивают. Пробу сушат повторно в сушильном шкафу при температуре (120 ± 20) оС в течение 15 мин, охлаждают в эксикаторе и вновь взвешивают.

Разность между результатами последовательных взвешиваний не должна превышать 0,0005 г.

Приготовленную пробу до окончания испытания хранят в закрытой бюксе.

7 Проведение испытания

7.1 Реагент (жидкость, агрессивная кислота или щелочь), по отношению к которому определяют химическую устойчивость, должен быть указан в нормативной документации на кварцевое стекло и изделия из него.

7.2 Подготовленную пробу массой 5 г взвешивают с погрешностью не более 0,0005 г, помещают в колбу вместимостью 250 см3 и заливают реагентом в объеме 100 см3.

7.3 Колбу соединяют с обратным холодильником и ставят на электроплитку. Содержимое колбы доводят до кипения и выдерживают при кипении в течение 3 ч. После испытания холодильник отсоединяют. Из колбы с исследуемой пробой осторожно сливают по стеклянной палочке агрессивную жидкость Оставшуюся в колбе пробу промывают четыре-пять раз дистиллированной водой декантацией. После приливания очередной порции дистиллированной воды, пробу взмучивают стеклянной палочкой и жидкости дают отстояться в течение от 15 до 20 с. Промытую пробу вместе с дистиллированной водой сливают на воронку с бумажным беззольным фильтром.

7.4 Воронку с фильтром и исследуемой пробой подсушивают в сушильном шкафу при температуре (120 ± 20) оС в течение 30 мин. Затем фильтр с пробой осторожно переносят в предварительно прокаленный при температуре (800 ± 25) оС до постоянной массы и взвешенный фарфоровый или из кварцевого стекла тигель.

Тигель с пробой прокаливают в печи при температуре (800 ± 25) оС охлаждают в эксикаторе над хлористым кальцием и взвешивают.

Прокаливание и взвешивание повторяют до получения постоянной массы.

8 Обработка результатов

8.1 Химическую устойчивость кварцевого стекла X, в процентах вычисляют по формуле

X = m-m1m.100,                                                                 (1)

где m – масса пробы до испытания, г;

m1 – масса пробы после испытания г/

Результат вычисляют с точностью до третьего десятичного знака.

8.2 За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 10 % среднего значения

Если показания превышают указанное значение, то проводят дополнительное третье определение и вычисляют среднее арифметическое результатов двух сходящихся определений Полученное значение округляют до второго десятичного знака и заносят в журнал контроля, оформленный в соответствии с приложением А.

9 Оформление результатов испытания

9.1 Результаты испытаний стекла, в том числе промежуточные, записывают в журнал. При необходимости результаты испытаний оформляют протоколом, который содержит:

- наименование документа («Протокол испытаний») и его идентификацию (например, номер и дату оформления), а также идентификацию каждой страницы, обеспечивающую признание страницы как части данного документа, четкую идентификацию конца документа и общее количество страниц;

- наименование, адрес и номер аттестата аккредитации испытательной (аналитической) лаборатории (при его наличии);

- наименование испытанного стекла;

- наименование, адрес предъявителя/заказчика;

- идентификацию используемого метода;

- обозначение нормативного документа на продукцию;

- сведения об отборе образцов стекла;

- количество испытанных образцов;

- дату проведения испытания;

- обозначение настоящего стандарта;

- результаты испытаний;

- фамилии, инициалы, должности и подписи руководителя испытательной (аналитической) лаборатории и сотрудников, проводивших испытания.

9.2 Протокол испытаний может содержать дополнительную информацию, необходимую для однозначного понимания и правильного применения результатов испытаний.

Приложение А

(рекомендуемое)

Пример записи результатов определения химической устойчивости

Пример записи результатов определения химической устойчивости приведен в таблице А.1.

Таблица А.1

| Характеристика образца | Наименование и концентра-ция реагента | Масса пробы до испытания | Масса пробы после испытания | Химическая устойчивость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

УДК 666.192.001.4:006.354						МКС 81.040.01

Ключевые слова: кварцевое стекло и изделия из него, химическая устойчивость, отбор образцов, обработка результатов

Руководитель разработки

Председатель ТК 41 «Стекло»,

Зав. отделом стандартизации и испытаний			А.Г. Чесноков

Исполнитель

Зам. зав. отделом стандартизации и испытаний	О.А. Емельянова

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.1.019-2009

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878─2013 «Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия».

В Российской Федерации действуют ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.013-97